## 39组误差排序
测量组ID | 更正后显示名称 | 实际Paris形态 | 参考环规格 | GT（mm） | DXY-MID（mm） | 有符号误差（mm） | 绝对误差（mm） | 有符号相对误差（%） | 绝对相对误差（%） | 输入帧数 | 有效帧数 | Ring失败帧数 | Normal帧数 | Q恢复帧数 | Strict帧数 | 输入视频数 | 有效视频数 | 是否错误跨越10mm | 10mm分类 | 历史预测回退
GP_Is_6.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_6.5mm_closed_R10_single_refY | IIa | R10 | 6.5 | 5.4232 | -1.0768 | 1.0768 | -16.5656 | 16.5656 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_IIa_9.5mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_9.5mm_closed_R5_single_refY | IIa | R5 | 9.5 | 7.9947 | -1.5053 | 1.5053 | -15.8452 | 15.8452 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_2.9mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_2.8mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 2.8 | 3.2089 | 0.40885 | 0.40885 | 14.6019 | 14.6019 | 20 | 20 | 0 | 19 | 1 | 16 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_14.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_14.0mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 14 | 12.0763 | -1.9237 | 1.9237 | -13.7405 | 13.7405 | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Ip_20.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_20.0mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 20 | 17.2944 | -2.7056 | 2.7056 | -13.5278 | 13.5278 | 20 | 20 | 0 | 3 | 17 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Ip_12.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_12.0mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 12 | 10.5661 | -1.4339 | 1.4339 | -11.9489 | 11.9489 | 20 | 20 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Is_18.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_18.0mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 18 | 15.9527 | -2.0473 | 2.0473 | -11.3736 | 11.3736 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Ip_10.3mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_10.3mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 10.3 | 9.1761 | -1.1239 | 1.1239 | -10.912 | 10.912 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | TRUE | FN | 0
GP_Is_14.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_14.0mm_closed_R5_single_refY | Is | R5 | 14 | 12.5835 | -1.4165 | 1.4165 | -10.1181 | 10.1181 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_IIa_22.0mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_22.0mm_closed_R5_single_refY | IIa | R5 | 22 | 19.8346 | -2.1654 | 2.1654 | -9.8426 | 9.8426 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Is_18.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_18.0mm_closed_R5_single_refY | Is | R5 | 18 | 16.282 | -1.718 | 1.718 | -9.5445 | 9.5445 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Ip_8.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_8.8mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 8.8 | 7.9871 | -0.81293 | 0.81293 | -9.2378 | 9.2378 | 20 | 17 | 3 | 13 | 4 | 13 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_9.7mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_9.7mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 9.7 | 8.8225 | -0.8775 | 0.8775 | -9.0464 | 9.0464 | 20 | 20 | 0 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_10.5mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_10.5mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 10.5 | 9.6183 | -0.88175 | 0.88175 | -8.3976 | 8.3976 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | TRUE | FN | 0
GP_IIa_14.0mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_14.0mm_closed_R10_single_refY | IIa | R10 | 14 | 12.8929 | -1.1071 | 1.1071 | -7.908 | 7.908 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_IIa_22.0mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_22.0mm_closed_R10_single_refY | IIa | R10 | 22 | 20.4889 | -1.5111 | 1.5111 | -6.8685 | 6.8685 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_Ip_6.2mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_6.2mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 6.2 | 6.5745 | 0.37448 | 0.37448 | 6.04 | 6.04 | 20 | 20 | 0 | 16 | 4 | 16 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_4.7mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.7mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 5.0355 | 5.316 | 0.28044 | 0.28044 | 5.5693 | 5.5693 | 20 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 4 | 4.2183 | 0.21835 | 0.21835 | 5.4587 | 5.4587 | 30 | 28 | 2 | 28 | 0 | 27 | 3 | 3 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_2.9mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_2.8mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 2.8 | 2.9235 | 0.12352 | 0.12352 | 4.4113 | 4.4113 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_8.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_8.8mm_closed_R5_single_refY | Is | R5 | 8.8 | 8.4311 | -0.36885 | 0.36885 | -4.1915 | 4.1915 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_8.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_8.8mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 8.8 | 9.1429 | 0.34285 | 0.34285 | 3.8961 | 3.8961 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 15 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_7.1mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_7.1mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 7.1 | 7.3526 | 0.25261 | 0.25261 | 3.5579 | 3.5579 | 20 | 20 | 0 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_7mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_7mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 7 | 6.7706 | -0.22945 | 0.22945 | -3.2778 | 3.2778 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_8.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_8.8mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 8.8 | 9.088 | 0.28802 | 0.28802 | 3.273 | 3.273 | 20 | 19 | 1 | 19 | 0 | 19 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_12.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_12.0mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 12 | 11.6249 | -0.37505 | 0.37505 | -3.1254 | 3.1254 | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_IIa_5.2mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_5.2mm_closed_R10_single_refY | IIa | R10 | 5.2 | 5.0436 | -0.15642 | 0.15642 | -3.0081 | 3.0081 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_6.2mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_6.2mm_closed_R5_single_refY | Ip | R5 | 6.2 | 6.3844 | 0.18443 | 0.18443 | 2.9747 | 2.9747 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_10.5mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_10.5mm_closed_R5_single_refY | Is | R5 | 10.5 | 10.2094 | -0.29061 | 0.29061 | -2.7677 | 2.7677 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_IIa_14.0mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_14.0mm_closed_R5_single_refY | IIa | R5 | 14 | 13.6217 | -0.37827 | 0.37827 | -2.7019 | 2.7019 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | FALSE | TP | 0
GP_IIa_9.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_9.5mm_closed_R10_single_refY | IIa | R10 | 9.5 | 9.7465 | 0.24649 | 0.24649 | 2.5946 | 2.5946 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_4.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_4.8mm_closed_R5_single_refY | Is | R5 | 4.8 | 4.6766 | -0.12341 | 0.12341 | -2.5711 | 2.5711 | 20 | 20 | 0 | 19 | 1 | 19 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_9.79mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_9.79mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 9.8 | 9.5617 | -0.23831 | 0.23831 | -2.4318 | 2.4318 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_6.4mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_6.4mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 6.449 | 6.3199 | -0.12911 | 0.12911 | -2.002 | 2.002 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_5.6mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_5.6mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 5.717 | 5.614 | -0.10297 | 0.10297 | -1.8012 | 1.8012 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_IIa_4.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_4.5mm_closed_R10_single_refY | IIa | R10 | 4.5 | 4.5706 | 0.07057 | 0.07057 | 1.5682 | 1.5682 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_4.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_4.8mm_closed_R10_single_refY | Is | R10 | 4.8 | 4.7266 | -0.073447 | 0.073447 | -1.5302 | 1.5302 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Ip_4.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R10_single_refY | Ip | R10 | 4 | 3.9597 | -0.040322 | 0.040322 | -1.0081 | 1.0081 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0
GP_Is_7.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_7.0mm_closed_R5_single_refY | Is | R5 | 7 | 6.9437 | -0.056249 | 0.056249 | -0.80356 | 0.80356 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | FALSE | TN | 0

## 逐视频测量
测量组ID | 视频ID | 输入帧数 | 有效帧数 | DXY-MID（mm） | 视频IQR（mm） | Strict帧数 | 非Strict帧数 | Q恢复帧数 | 无效原因 | 是否仅Strict诊断 | 实际Paris形态 | GT（mm） | Ring失败帧数 | Normal帧数 | 有符号误差（mm） | 绝对相对误差（%）
GP_IIa_14.0mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_14.0mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 13.0122 | 0.35544 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 14 | 0 | 10 | -0.98778 | 7.0556
GP_IIa_14.0mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_14.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 12.7735 | 0.22232 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 14 | 0 | 10 | -1.2265 | 8.7604
GP_IIa_14.0mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_14.0mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 13.9554 | 2.6137 | 5 | 5 | 5 |  | FALSE | IIa | 14 | 0 | 5 | -0.044642 | 0.31887
GP_IIa_14.0mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_14.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 13.2881 | 1.399 | 4 | 6 | 5 |  | FALSE | IIa | 14 | 0 | 5 | -0.71189 | 5.0849
GP_IIa_22.0mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_22.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 20.7163 | 0.098957 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 22 | 0 | 10 | -1.2837 | 5.8351
GP_IIa_22.0mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_22.0mm_closed_R10_single_refY_006.mp4 | 10 | 10 | 20.2616 | 0.21291 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 22 | 0 | 10 | -1.7384 | 7.9018
GP_IIa_22.0mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_22.0mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 19.9262 | 0.10632 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 22 | 0 | 10 | -2.0738 | 9.4263
GP_IIa_22.0mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_22.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 19.743 | 0.099869 | 9 | 1 | 0 |  | FALSE | IIa | 22 | 0 | 10 | -2.257 | 10.259
GP_IIa_4.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_4.5mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 4.5346 | 0.13277 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 4.5 | 0 | 10 | 0.034637 | 0.76972
GP_IIa_4.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_4.5mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 4.6065 | 0.078101 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 4.5 | 0 | 10 | 0.1065 | 2.3667
GP_IIa_5.2mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_5.2mm_closed_R10_single_refY_001.mp4 | 10 | 10 | 4.9572 | 0.11769 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 5.2 | 0 | 10 | -0.24284 | 4.67
GP_IIa_5.2mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_5.2mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 5.13 | 0.13694 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 5.2 | 0 | 10 | -0.070005 | 1.3462
GP_IIa_9.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_9.5mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 9.7673 | 0.2004 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 9.5 | 0 | 10 | 0.26728 | 2.8134
GP_IIa_9.5mm_closed_R10_single_refY | GP_IIa_9.5mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.7257 | 0.093721 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 9.5 | 0 | 10 | 0.2257 | 2.3757
GP_IIa_9.5mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_9.5mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 8.7936 | 0.28947 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 9.5 | 0 | 10 | -0.70641 | 7.4359
GP_IIa_9.5mm_closed_R5_single_refY | GP_IIa_9.5mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 7.1958 | 0.44182 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 9.5 | 0 | 10 | -2.3042 | 24.2544
GP_Ip_10.3mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_10.3mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | no_valid_same_frame_physical_measurements | FALSE | Ip | 10.3 | 10 | 0
GP_Ip_10.3mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_10.3mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.1761 | 0.4804 | 6 | 4 | 4 |  | FALSE | Ip | 10.3 | 0 | 6 | -1.1239 | 10.912
GP_Ip_12.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_12.0mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 10.7565 | 0.35798 | 0 | 10 | 10 |  | FALSE | Ip | 12 | 0 | 0 | -1.2435 | 10.3626
GP_Ip_12.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_12.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 12.4934 | 0.66483 | 3 | 7 | 5 |  | FALSE | Ip | 12 | 0 | 5 | 0.4934 | 4.1117
GP_Ip_12.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_12.0mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 11.2364 | 0.67611 | 1 | 9 | 9 |  | FALSE | Ip | 12 | 0 | 1 | -0.76358 | 6.3632
GP_Ip_12.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_12.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.8959 | 0.21933 | 7 | 3 | 3 |  | FALSE | Ip | 12 | 0 | 7 | -2.1041 | 17.5345
GP_Ip_2.9mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_2.9mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 2.8773 | 0.067277 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 2.8 | 0 | 10 | 0.077343 | 2.7622
GP_Ip_2.9mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_2.9mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 2.9697 | 0.026923 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 2.8 | 0 | 10 | 0.16969 | 6.0604
GP_Ip_2.9mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_2.9mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 3.3841 | 0.35071 | 7 | 3 | 1 |  | FALSE | Ip | 2.8 | 0 | 9 | 0.58414 | 20.8621
GP_Ip_2.9mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_2.9mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 3.0336 | 0.1007 | 9 | 1 | 0 |  | FALSE | Ip | 2.8 | 0 | 10 | 0.23357 | 8.3418
GP_Ip_20.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_20.0mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 17.7638 | 1.3369 | 0 | 10 | 10 |  | FALSE | Ip | 20 | 0 | 0 | -2.2362 | 11.1809
GP_Ip_20.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_20.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 16.8251 | 0.34845 | 3 | 7 | 7 |  | FALSE | Ip | 20 | 0 | 3 | -3.1749 | 15.8747
GP_Ip_4.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 4.0161 | 0.051822 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 4 | 0 | 10 | 0.016054 | 0.40135
GP_Ip_4.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 3.9033 | 0.052309 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 4 | 0 | 10 | -0.096699 | 2.4175
GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 8 | 4.0914 | 0.48054 | 7 | 1 | 0 |  | FALSE | Ip | 4 | 2 | 8 | 0.091354 | 2.2838
GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY_006.mp4 | 10 | 10 | 4.2832 | 0.18028 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 4 | 0 | 10 | 0.28318 | 7.0794
GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.0mm_closed_R5_single_refY_007.mp4 | 10 | 10 | 4.2183 | 0.20187 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 4 | 0 | 10 | 0.21835 | 5.4587
GP_Ip_4.7mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.7mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 3 | 5.316 | 0.12475 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 5.0355 | 7 | 3 | 0.28044 | 5.5693
GP_Ip_4.7mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_4.7mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | no_valid_same_frame_physical_measurements | FALSE | Ip | 5.0355 | 10 | 0
GP_Ip_5.6mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_5.6mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 5.5601 | 0.058785 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 5.717 | 0 | 10 | -0.15686 | 2.7438
GP_Ip_5.6mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_5.6mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 5.6679 | 0.061658 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 5.717 | 0 | 10 | -0.049082 | 0.85853
GP_Ip_6.2mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_6.2mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 6.5104 | 0.33983 | 6 | 4 | 4 |  | FALSE | Ip | 6.2 | 0 | 6 | 0.31042 | 5.0068
GP_Ip_6.2mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_6.2mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 6.6385 | 0.041842 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 6.2 | 0 | 10 | 0.43854 | 7.0733
GP_Ip_6.2mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_6.2mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 6.108 | 0.66159 | 0 | 10 | 10 |  | FALSE | Ip | 6.2 | 0 | 0 | -0.091953 | 1.4831
GP_Ip_6.2mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_6.2mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 6.6608 | 0.64978 | 0 | 10 | 10 |  | FALSE | Ip | 6.2 | 0 | 0 | 0.46082 | 7.4326
GP_Ip_6.4mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_6.4mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 6.336 | 0.1168 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 6.449 | 0 | 10 | -0.11303 | 1.7526
GP_Ip_6.4mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_6.4mm_closed_R10_single_refY_006.mp4 | 10 | 10 | 6.3038 | 0.085969 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 6.449 | 0 | 10 | -0.14519 | 2.2514
GP_Ip_7.1mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_7.1mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 7.1795 | 0.71086 | 1 | 9 | 9 |  | FALSE | Ip | 7.1 | 0 | 1 | 0.079496 | 1.1197
GP_Ip_7.1mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_7.1mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 7.5257 | 0.35804 | 5 | 5 | 5 |  | FALSE | Ip | 7.1 | 0 | 5 | 0.42573 | 5.9962
GP_Ip_8.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_8.8mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 9.0921 | 0.12522 | 5 | 5 | 5 |  | FALSE | Ip | 8.8 | 0 | 5 | 0.29211 | 3.3194
GP_Ip_8.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Ip_8.8mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.1936 | 0.074297 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 8.8 | 0 | 10 | 0.3936 | 4.4728
GP_Ip_8.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_8.8mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 7 | 8.2766 | 0.10968 | 7 | 0 | 0 |  | FALSE | Ip | 8.8 | 3 | 7 | -0.52336 | 5.9472
GP_Ip_8.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_8.8mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 7.6975 | 0.24731 | 6 | 4 | 4 |  | FALSE | Ip | 8.8 | 0 | 6 | -1.1025 | 12.5284
GP_Ip_9.7mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_9.7mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 9.0943 | 0.25419 | 7 | 3 | 3 |  | FALSE | Ip | 9.7 | 0 | 7 | -0.60569 | 6.2442
GP_Ip_9.7mm_closed_R5_single_refY | GP_Ip_9.7mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 8.5507 | 0.17503 | 0 | 10 | 10 |  | FALSE | Ip | 9.7 | 0 | 0 | -1.1493 | 11.8485
GP_Is_10.5mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_10.5mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 9.6103 | 0.064409 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 10.5 | 0 | 10 | -0.88967 | 8.473
GP_Is_10.5mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_10.5mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.6262 | 0.323 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 10.5 | 0 | 10 | -0.87383 | 8.3222
GP_Is_10.5mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_10.5mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 10.2749 | 0.10791 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 10.5 | 0 | 10 | -0.22513 | 2.1441
GP_Is_10.5mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_10.5mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 10.1439 | 0.19726 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 10.5 | 0 | 10 | -0.3561 | 3.3914
GP_Is_14.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_14.0mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 12.0376 | 1.0529 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 14 | 0 | 10 | -1.9624 | 14.0169
GP_Is_14.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_14.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 12.115 | 0.33171 | 8 | 2 | 2 |  | FALSE | Is | 14 | 0 | 8 | -1.885 | 13.4641
GP_Is_14.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_14.0mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 12.2154 | 1.5575 | 4 | 6 | 4 |  | FALSE | Is | 14 | 0 | 6 | -1.7846 | 12.7475
GP_Is_14.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_14.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 12.9516 | 1.1788 | 5 | 5 | 4 |  | FALSE | Is | 14 | 0 | 6 | -1.0484 | 7.4887
GP_Is_18.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_18.0mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 16.1163 | 0.26579 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 18 | 0 | 10 | -1.8837 | 10.4649
GP_Is_18.0mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_18.0mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 15.7892 | 0.8724 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 18 | 0 | 10 | -2.2108 | 12.2823
GP_Is_18.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_18.0mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 16.7842 | 0.43929 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 18 | 0 | 10 | -1.2158 | 6.7544
GP_Is_18.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_18.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 15.7798 | 0.44292 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 18 | 0 | 10 | -2.2202 | 12.3347
GP_Is_4.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_4.8mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 4.7896 | 0.084599 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 4.8 | 0 | 10 | -0.010417 | 0.21703
GP_Is_4.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_4.8mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 4.6635 | 0.148 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 4.8 | 0 | 10 | -0.13648 | 2.8433
GP_Is_4.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_4.8mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 4.6609 | 0.11278 | 9 | 1 | 1 |  | FALSE | Is | 4.8 | 0 | 9 | -0.13906 | 2.8972
GP_Is_4.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_4.8mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 4.6922 | 0.04849 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 4.8 | 0 | 10 | -0.10777 | 2.2451
GP_Is_6.5mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_6.5mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 5.175 | 0.48039 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 6.5 | 0 | 10 | -1.325 | 20.384
GP_Is_6.5mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_6.5mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 5.6714 | 0.37954 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | IIa | 6.5 | 0 | 10 | -0.82857 | 12.7473
GP_Is_7.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_7.0mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 7.2272 | 0.37775 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 7 | 0 | 10 | 0.22721 | 3.2459
GP_Is_7.0mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_7.0mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 6.6603 | 0.14265 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 7 | 0 | 10 | -0.33971 | 4.853
GP_Is_7mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_7mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 6.9432 | 0.067806 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 7 | 0 | 10 | -0.05678 | 0.81114
GP_Is_7mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_7mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 6.5979 | 0.47319 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 7 | 0 | 10 | -0.40211 | 5.7445
GP_Is_8.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_8.8mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 9 | 9.136 | 0.22793 | 9 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 8.8 | 1 | 9 | 0.33597 | 3.8178
GP_Is_8.8mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_8.8mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.0401 | 0.089417 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 8.8 | 0 | 10 | 0.24007 | 2.7281
GP_Is_8.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_8.8mm_closed_R5_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 8.6233 | 0.14156 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 8.8 | 0 | 10 | -0.17669 | 2.0078
GP_Is_8.8mm_closed_R5_single_refY | GP_Is_8.8mm_closed_R5_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 8.239 | 0.16981 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 8.8 | 0 | 10 | -0.56101 | 6.3751
GP_Is_9.79mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_9.79mm_closed_R10_single_refY_004.mp4 | 10 | 10 | 9.5375 | 0.35289 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 9.8 | 0 | 10 | -0.26248 | 2.6783
GP_Is_9.79mm_closed_R10_single_refY | GP_Is_9.79mm_closed_R10_single_refY_005.mp4 | 10 | 10 | 9.5858 | 0.048297 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | Is | 9.8 | 0 | 10 | -0.21415 | 2.1852

## 总体指标
正式主线 | 目标组数 | 数值有效组数 | 总输入帧数 | 总有效帧数 | 总Ring失败帧数 | 总Normal帧数 | 总Q恢复帧数 | 总Strict帧数 | 中位绝对相对误差（%） | MAE（mm） | P95绝对相对误差（%） | 最大绝对相对误差（%） | 误差10%以内组数 | 误差10%以内比例（%） | 总视频数 | 有效视频数 | 10mm误分类组数 | 历史预测回退 | 是否用GT选择算法
DXY-MID | 39 | 39 | 790 | 757 | 33 | 627 | 130 | 616 | 4.4113 | 0.70922 | 14.7263 | 16.5656 | 30 | 76.9231 | 79 | 77 | 2 | 0 | FALSE

## 阅读说明
正式方法 | DXY-MID：V9.1 Geometry + Mid Scale
有符号误差 | prediction - GT；负值低估，正值高估
百分比 | 相对误差百分数已乘100；例如4.41代表4.41%
聚合 | 逐帧毫米→各视频中位数→视频等权组中位数
质量 | Normal与Q恢复可参与正式聚合；Strict仅作诊断
GT | 采用人工确认映射；组ID保留冻结关联，实际Paris和显示名已更正
研究范围 | 39个硅胶模型回顾性测量组，非临床泛化性能